## K001
Division | Measured quantity, calibration object | Nominal value or range | CMC | Brief description of measurement, procedure and remarks | Uncertainty calculation | CMC verification | Link | Protocol template
ETD | Otsmõõdud | (0,5...100) mm | (0,05+0,5×L) µm [ L - m] | KJ/EP-1.03 | 1.03-01 | EURAMET.L-S22 | \\192.168.7.23\tad\Võrdlused\Pikkus\2013\EURAMET_L_S22_ExecutiveReport.pdf
| End measures | (100...500) mm | (0,2+0,9×L) µm [ L - m] |  | 1.03-01 | EUROMET #639 | \\192.168.7.23\tad\Pikkus\Comps\MIKES\MIKES Publication J4 2002.pdf
|  | (500...1000) mm | (0,2+2×L) µm [ L - m] |  | 1.03-02
| Pikkusmõõdud | (0,001...120) m | (0,06+0,015×L) mm | MSKJ 039 | 039-01 | ILC-1300-13
Line scales
MTD | Otsmõõdud | (0,5...100) mm | (0,07+0,6×L) µm [ L - m] | KJ/EP-1.03 | 1.03-01 | EURAMET.L-S22
| End measures | (100...1000) mm | (0,2+2×L) µm [ L - m] |  | 1.03-02
| Pikkusmõõdud | (0,001...120) m | (0,06+0,015×L) mm | MSKJ 039 | 039-01 | ILC-1300-13
Line scales
| Pikkusmõõturid ja -mõõdud | (0,01...1000) mm | (0,5+5×L) µm [ L - m] | MSKJ 040; MSKJ 041; MSKJ 042; MSKJ 054; Euramet cg-2 | 042-02 | EUROMET.L-K4
| Length measuring instruments and measures of length | (1000...2500) mm | (10+5×L) µm [ L - m]
| Pikkuse mõõtemasinad, mõõterattad | skaala jaotis >= 1 mm | 0.05% | OIML R 66 | OIML R66-01
| Length measuring instruments, measuring wheels | scale division >= 1 mm | min 1 mm
| Pindepaksusmõõturid | (0,01...3) mm | (1,1...10) µm | MSKJ 046 | 046-01
Coating thickness gauges
| Ultraheli paksusmõõturid | (0,5...200) mm | 10 µm | MSKJ 046 | 046-02
Ultrasonic thickness gauges
| Laserkaugusmõõturid | (0,01...40) m | (1,0...2,0) mm | MSKJ 051 | 051-01 | EURAMET.L-S20 | \\192.168.7.23\mtd\Muud\Võrdlusmõõtmised\Pikkus\laserkaugusmõõturid_2011\EURAMET.L-S20_report.pdf
Laser distance meters
| Nurgamõõturid | (0...360) ° | 5" | MSKJ 047 | 091-02 | ILC 400-15
Angle measuring instrments
| Nurgamõõdud | (0...360) ° | 1" | MSKJ 049 | 049-01 | ILC 400-15
| Angle gauges |  |  |  | Unc_angle | EUROMET #870 | \\192.168.7.23\tad\Pikkus\Comps\EURAMET870_Angle\Euramet_870_Draft A_15 giu.doc
| Nurgikud | Kõrvalekalle vetikaalsihist kuni 800 mm | 5,0 µm | MSKJ 090 | 091-01
| Right angles | Deviation from vertical up to 800 mm
| Loodid, kaldemõõturid | jaotis > 0,005 mm/m | 0,0050 mm/m | MSKJ 091 | 091-01 | ILC 400-15
| Levels, clinometers | scale > 0,005 mm/m
| Silindrilised keermekaliibrid, d2 | samm välis (0,3...8) mm, sise (0,45...8) mm | 3,0 µm | Euramet cg-10 | cg-10-01 | EURAMET.L-S21
| Pitch diameter of parallel thread gauges | pitch outer (0,3...8) mm, inner (0,45...8) mm |  |  | cg-10-02 | EURAMET.L-S21
Note on C30: Author: eelmine aasta soetatud juurde T-otsik
Note on D16: Author: Mina jätaks ainult 1,1 µm.
Note on D20: Author: Jätaks ainult 1,0 mm
Note on D24: Author: Selline määramatus pole praegu saavutatav, kuna ei ole töötavat pöördlauda.Siinuslauaga realiseeritav min määramatus on ~XXX "

## I050
Division | Verification object | Limitations | Normative document | Verification procedure | Protocol template
MTD | Pikkusmõõdud | klass I; II; III; D; S | 2004/22/EÜ | MSTM 21
| Material measures of length | class I; II; III; D; S | 2014/32/EL
| Mõõdulindid, mõõtelatid, teleskoopmõõtelatid | klass II; III | 73/362/EMÜ
| Measuring tapes, rods and telescopic rods | class II; III
| Loodmõõdulindid | klass I; II
| Dip-tapes | class I; II
| Pikkusmõõtemasinad | klass I; II; III | 2004/22/EÜ | MSTM 23
| Length measuring machines | class I; II; III | 2014/32/EL
OIML R66 (1985)
| Mõõterattad | klass I; II; III | OIML R66 (1985) | MSTM 22
| Measuring wheels | class I; II; III
| Pikkusmõõtemasinad | klass I; II; III | 2004/22/EÜ | MSTM 23
| Length measuring instruments | class I; II; III | 2014/32/EL
OIML R66 (1985)
| Automaatsed nivoomõõturid | klass II | EVS-ISO 4266-1:2007 | MSTM24
| Automatic level gauges | class II | EVS-ISO 4266-3:2007
OIML R85-1 (2008)

## Guides
Pos | Guide type | Designation | Calibration Guide | Active version | Status | Date created | Date Approved | Last review | Next review | Link
1 | "Calibration Guide" | KJ/EP-1.03 | Otsmõõdud | 1.03 | Active | 01.01.2013 | 06.01.2016 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\KJ_EP-1.03 Otsmõõdud.pdf
2 | "Calibration Guide" | MSKJ 039 | Mõõtejoonlauad ja mõõdulindid | 2 | Active | 11.12.2009 | 11.12.2009 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 039 Mõõtejoonlauad ja mõõdulindid.pdf
3 | "Calibration Guide" | MSKJ 040 | Kruvikud | 2 | Active | 20.06.2011 | 20.06.2011 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 040 Kruvikud.pdf
4 | "Calibration Guide" | MSKJ 041 | Nihikud | 2 | Active | 28.12.2009 | 28.12.2009 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 041 Nihikud.pdf
5 | "Calibration Guide" | MSKJ 042 | Kellindikaatorid | 2 | Active | 22.04.2010 | 22.04.2010 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 042 Kellindikaatorid.pdf
6 | "Calibration Guide" | MSKJ 047 | Nurgamõõturid | 1 | Active | 14.05.2012 | 14.05.2012 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 047 Nurgamõõturid.pdf
7 | "Calibration Guide" | MSKJ 046 | Ultraheli- ja pindepaksusmõõturid | 2 | Active | 14.05.2018 | 14.05.2018 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 046 Ultraheli- ja pindepaksumõõturid.pdf
8 | "Calibration Guide" | MSKJ 048 | Vertikaalsete mahutite vedelikunivoo mõõtevahendid | 2 | Active | 12.12.2013 | 12.12.2013 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 048 Vertikaalsete mahutite vedelikunivoo mõõtevahendid.pdf
9 | "Calibration Guide" | MSKJ 049 | Nurgamõõdud | 1 | Active | 14.05.2012 | 14.05.2012 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 049 Nurgamõõdud.pdf
10 | "Calibration Guide" | MSKJ 051 | Laserkaugusmõõturid | 1 | Active | 15.05.2012 | 15.05.2012 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 051 Laserkaugusmõõturid.pdf
11 | "Calibration Guide" | MSKJ 054 | Sõelad | 1 | Active | 10.02.2014 | 10.02.2014 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 054 Sõelad.pdf
12 | "Calibration Guide" | MSKJ 052 | Pikkusmõõtemasin ULM Opal | 1 | Internal use only | 11.04.2003 | 03.09.2003 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\Aegunud\MSKJ 052 Pikkusmõõtemasin ULM Opal.pdf
13 | "Calibration Guide" | MSKJ 090 | Nurgikud | 1 | Active | 14.05.2012 | 14.05.2012 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 090 Nurgikud.pdf
14 | "Calibration Guide" | MSKJ 091 | Loodid ja kaldemõõturid | 1 | Active | 14.05.2012 | 14.05.2012 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Kalibreerimisjuhendid\MSKJ 091 Loodid ja kaldemõõturid.pdf
15 | "Verification method" | MSTM 21 | Materiaalpikkusmõõdud | 3 | Active | 19.05.2008 | 19.05.2008 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Taatlusmetoodikad\MSTM 21 Materiaalpikkusmõõdud.pdf
16 | "Verification method" | MSTM 22 | Mõõterattad | 4 | Active | 14.09.2015 | 14.09.2015 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Taatlusmetoodikad\MSTM 22 Mõõterattad.pdf
17 | "Verification method" | MSTM 23 | Lintja materjali pikkuse mõõturid | 3 | Active | 19.05.2008 | 19.05.2008 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Taatlusmetoodikad\MSTM 23 Lintja materjali pikkusmõõturid.pdf
18 | "Verification method" | MSTM 24 | Mahutite vedelikunivoo mõõturid | 3 | Active | 19.05.2008 | 19.05.2008 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Taatlusmetoodikad\MSTM 24 Mahutite vedelikunivoo mõõturid.pdf
18 | "Type approval" | MSTM 25 | Pikkusmõõtemasinad | 2 | Active | 14.03.2016 | 14.03.2016 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Taatlusmetoodikad\MSTM 25 Pikkusmõõtemasinad. Vastavushindamine.pdf
19 | "Measurment method" | MSMM 02 | Pikkuse mõõtmine | 3 | Active | 26.09.2013 | 26.09.2013 |  |  | \\192.168.7.23\avalik\JUHTIMISSYSTEEM\Korrad\MTD\Mõõtemetoodikad\MSMM 02 Pikkuse mõõtmine.pdf
20 | "Calibration Guide" | EURAMET cg-10 | Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing | 2.1 | Active | 01.12.2012 | 01.12.2012 |  |  | \\192.168.7.23\mtd\Dokumendid\Rahvusvahelised dokumendid - EEC, EO, OIML, WELMEC jne\EURAMET CalibrationGuides\EURAMET cg-10_vers 2.1 (12_2012) Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing.PDF
21 | "Calibration Guide" | EURAMET cg-6 | Extent of Calibration for Cylindrical Diameter Standards | 2.0 | Active | 01.03.2011 | 01.03.2011 |  |  | \\192.168.7.23\mtd\Dokumendid\Rahvusvahelised dokumendid - EEC, EO, OIML, WELMEC jne\EURAMET CalibrationGuides\EURAMET cg-6_vers 2.0 (03_2011) Extent of Calibration for Cylindrical Diameter Standards Extent.pdf
22 | "Calibration Guide" | EURAMET cg-2 | Calibration of Gauge Block Comparators | 2.0 | Active | 01.03.2011 | 01.03.2011 |  |  | \\192.168.7.23\mtd\Dokumendid\Rahvusvahelised dokumendid - EEC, EO, OIML, WELMEC jne\EURAMET CalibrationGuides\EURAMET cg-2_vers 2.0 (03_2011) Calibration of Gauge Block Comparators.PDF

## Töökohapassid
Pos | Designation | Scope | Version | Created | Approved | Last review | Next review | Link
1 | M-L01 ETD | Otsmõõdud, ETD | 20180521 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L01_pikkusotsmõõdud_21-05-2018.doc
1 | M-L01 MTD | Otsmõõdud, MTD | 20180521 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L01_pikkusotsmõõdud_21-05-2018.doc
2 | M-L02 | IZM | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L02_IZM_17-05-2018.doc
3 | M-L03 | Kruvikud | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L03_Kruvikud_17-05-2018.doc
4 | M-L04 | Nihikud | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L04_Nihikud_17-05-2018.doc
5 | M-L05 | Pikkusmõõdud | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L05_M.LintJoonlaud_17-05-2018.doc
6 | M-L06 | Indikaatorid | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L06_Indikaatorid_17-05-2018.docx
7 | M-L07 | Vedeliku nivoo mõõturid | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L07_VedelikuNivoo_17-05-2018.doc
8 | M-L08 | ULM Opal | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L08_ULMOpal_17-05-2018.doc
9 | M-L10 | Nurgamõõturid | 20180521 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L10_Nurgamõõturid_21-05-2018.doc
10 | M-L11 | Nurgamõõdud | 20180521 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L11_Nurgamõõdud_21-05-2018.doc
11 | M-L12 | Nurgikud | 20180517 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L12_Nurgikud_17-05-2018.doc
12 | M-L13 | Loodid | 20180521 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L13_Loodid_21-05-2018.doc
13 | M-L14 | Sõelad | 20180518 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L14_S6elad_18-05-2018.docx
14 | M-L15 | Paksusmõõturid | 20180518 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L15_UH-pindepaksus_18-05-2018.docx
15 | M-L16 | Laserkaugusmõõturid | 20180518 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L16_laserkaugusmõõturid_18-05-2018.docx
16 | M-L17 | Pikkuse mõõtmine | 20180830 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  | \\192.168.7.23\mtd\Tallinna_labor\Pikkus\Töökoha passid\Pass_M-L17_pikkuse mõõtmine_30-08-2018.doc

## Protocol templates
Pos | Designation | Version | Instrument | Sub field | Date of approval | Calibration guide | Uncertainty calculation | Link
1 | MSKJ 041-nihikud-150mm-2019012201 | 2019012201 | Nihik | 150 mm | 2019-01-22 | MSKJ 041 | 0 | C:\Users\holger\git\md_length\Data\protocol_templates\MSKJ 041-nihikud-150mm-2019012201.xlsx

## Määramatusarvutuste sidustabel
Instrument | Sub field | büdžett olemas - jah/ei | Budget | Notes | Link
joonlaud | laserinterferomeeter | jah | 039-01
mõõdulint | laserinterferomeeter | jah | 039-01
mõõtelatt | laserinterferomeeter | jah | 039-01
joonlaud | kontrolljoonlaud, etalonmõõdulint | jah | 039-02
mõõdulint | kontrolljoonlaud, etalonmõõdulint | jah | 039-02
mõõtelatt | kontrolljoonlaud, etalonmõõdulint | jah | 039-02
kruvikud | otsmõõdud | jah | 040-01
sügavuskruvikud | otsmõõdud | jah | 040-02
Tavaline nihik | otsmõõdud, etalonrõngas | MRT | 041-01
kellindikaator | otsmõõdud | jah | 042-01
siseindikaator | otsmõõdud | jah | 042-01
indikaator-paksusmõõtur | otsmõõdud | jah | 042-01
kellindikaator | VPM | jah | 042-02
siseindikaator | VPM | jah | 042-02
kellindikaator | ULM | jah | 042-03
mõõtepea | ULM | jah | 042-03
Ultrahelipaksusmõõtur | paksusetalonid | jah | 046-01
Pindepaksusmõõtur | pindepaksusetalonid | jah | 046-02
optiline kvadrant | pöördlaud | jah | 047-01
kaldemõõtur | pöördlaud | jah | 047-01
Nurgamõõdud | pöördlaual | jah | 047-01
Nurgamõõturid | pöördlaual | jah | 047-01
Nurgamõõdud | 3d mõõtemasin | jah | 047-02
Nurgamõõturid | nurgamõõtudega | jah | 047-02
Nivoomõõtur | loodmõõdulint, paksusetalonid |  | 048-01
laserkaugusmõõtur | laserinterferomeeter | jah | 051-01
Sõelad | mõõtemikroskoop | jah | 054-01
Nurgikud | vertikaalpikkusmõõtur, kivinurk, TT20 | jah | 090-01
Lood | raamlood, siinuslaud, kellindikaator | jah | 091-01
kaldemõõtur | siinuslaud, otsmõõdud | pooleli | 091-02
Otsmõõdud | pikkusotsmõõtude komparaator, otsmõõdud | jah | 1.03-01
Otsmõõdud | pikkusmasin IZM, otsmõõt | jah | 1.03-02
keermekorkkaliibrid | ULM | jah | cg-10-01
keermerõngad | ULM | jah | cg-10-02
Mõõteratas | etalonmõõdulint, põrandaskaala | jah | OIML R66-01
loodmõõdulint | püstnihik, laserinterferomeeter | jah
tsirkomeeter | silindrilised kehad, nihik
tsirkomeeter | laserinterferomeeter
mõõtekiil | nihik
mõõtealus | kontrolljoonlaud, etalonmõõdulint, otsmõõdud
novomeeter | etalonrõngad
seaderõngad | ULM, etalonrõngad | jah
korkkaliibrid | ULM
U-kaliibrid | 3D mõõtemasin
nõelkaliibrid | ULM
lehtkaliibrid | ULM
harkkaliiber | ULM
3-punkti sisekruvikud | etalonrõngad
sisekruvikud | ULM
sisekruvikud | laserinterferomeeter, TT80
laserkaugusmõõtur | etalonmõõdulint |  |  | 039-01, vaja täiendada laserkaugusmõõturi tarbeks
Lood | pöördlaud, raamlood
Kaablimõõtur | etalonkaabel, etalonmõõdulint
Sügavusnihik | otsmõõdud
Püstnihik | otsmõõdud
Vertikaalpikkusmõõtur | astmeline pikkusmõõt
väliskruviku seademõõdud | IZM
väliskruviku seademõõdud | ULM
sisekruviku seademõõdud | IZM
sisekruviku seademõõdud | ULM
Sõelad | nihik | jah

## Hoolduste graafik
Tehnohoolde teostamise vahemik
T | Teostatud tehnohoole
K | teostatud kalibreerimine
Nädal
Jrk. nr. | Nimetus | Tootja | MÕIS ID | Nr. | Kal. intervall | Viimane kal. | kuu | Välp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Tehtud | Hooldusjuhis | Link
1 | 3D mõõtemasin | Mitutoyo | 412 | 60083161 | 12 | 06.2018 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Astmeline pikkusmõõt (ingl k. step gauge) | Mitutoyo | 1159 | 1420023 | 48 | 03.2015 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Astmestandard (flick standard) | Taylor-Hobson Ltd | 374 | W44 | 120 | 06.2014 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Astmestandard (flick standard) | Taylor-Hobson Ltd | 375 | W122 | 120 | 06.2014 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Autokollimaator | Möller-Wedel | 392 | 673 | 60 | 11.2017 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
6 | Dünamomeeter | AST | 3471 | 1508711, näidik 2015501684 | 24 | 01.2016 | 1 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Dünamomeeter | AST | 3470 | 1508710, näidik 2015501684 | 12 | 07.2017 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Etalonrõngaste komplekt | Калибр | 372 | 1561 | 60 | 11.2017 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
9 | Etalonrõngaste komplekt | Adam Ruppel Asbach GmbH | 371 | M01 | 24 | 02.2018 | 2 | 12 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Etalonrõngaste komplekt | - | 373 | M03 | 24 | 09.2017 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Etalontross | - | 436 | 1012 | 24 | 11.2017 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
12 | Etalontross | - | 2312 | 1014 | 12 | 09.2018 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Graniitparalleel ja siinuslaud | Obishi Keiki Seisakusho Co, Ltd | 3663 | 2511005-1; 8943 | 36 | 05.2018 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Hügrotermomeeter | - | 3925 | M06 | 24 | 11.2018 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
15 | Indikaator-sisemõõturite kalibr. seade | КИ | 410 | 5-734 (443) | 0 | 01.1900 | 1 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Kellindikaator | DDR | 415 | R310 | 60 | 09.2015 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Kellindikaator | КИ | 1954 | 7343 | 48 | 09.2015 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Kellindikaator | КИ | 9448 | 3334 | 48 | 08.2018 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Kellindikaator | ЛЙЗ | 414 | 34049 | 48 | 09.2015 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Kellindikaator | ЛЙЗ | 416 | 32642 | 48 | 09.2015 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Kellindikaatorite kalibreerimisseade | - | 409 | raam nr 600171; skaala nr 51642717 | 24 | 02.2018 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Keraamiline etalonsfäär | Saphirwerk AG | 413 | P0533 | 48 | 09.2017 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Kivinurk | Planolith GmbH | 1152 | 35068/3 | 120 | 04.2017 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Klaasist poolkera | Taylor-Hobson | 433 | 6180/28003 | 120 | 06.2014 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | klaasplaatide komplekt | - | 7013 | 2522, 7922, 0247, 7942, 6988, 7884, 3981, 6984, 6976, 6987, 6324, 5055, 6977, 8161, 2371, 2238, 5076 | 480 | 06.2018 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Kliimamonitooringu seade | Ahlborn Mess-und Reglungstechnik GmbH | 1941 | Mõõteplokk H15040066; andurid 15040021; 15040022; 15040023; 15040024; 15040025; 15040026; 15040027; 15040028; 15040051 | 24 | 06.2017 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Komparaator | TESA SA | 9354 | 9B 01 | 6 | 08.2018 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
28 | Komparaator | TESA | 400 | 8C02 | 6 | 08.2018 | 8 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Komparaator | TESA | 401 | 8C04 | 6 | 08.2018 | 8 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | Kontrolljoonlaud | - | 6422 | 0701 | 36 | 03.2018 | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Kontrolljoonlaud | LOMO | 274 | 79375 | 60 | 03.2017 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Kõrgusmõõturi seademõõt | Tesa | 9085 | 07.60219 | 24 | 06.2018 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Koridori põranda pikkuste skaala | - | 438 | M101 | 48 | 11.2018 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
34 | Kruvik | Vogel | 421 | 021151187 | 24 | 05.2017 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Kruvik | Scala | 425 | 1B060045 | 48 | 05.2017 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | Kruvik | Kalibr | 424 | 405 | 48 | 05.2017 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | Kruvik | Scala | 423 | 070838477 | 48 | 05.2017 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | Kruvik | Scala | 422 | 100603089 | 48 | 06.2017 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | Kruviku mõõtejõu nuppude komplekt | - | 7015 | 1, 2, 3, 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 120 | 09.2016 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | Laser-interferomeeter | Renishaw | 402 | H24101 | 120 | 05.2016 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | Laser-interferomeetri kliimaseade | Renishaw | 435 | H23947 | 48 | 03.2015 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Laser Interferomeetri kliimaseade | Renishaw | 633 | H30374; RF-778(H26409); RF-779 (H30490) | 24 | 06.2017 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | Laserkaugusmõõtur | Leica Geosystems | 293 | 0682615266 | 36 | 01.2018 | 1 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | Laser pikkusmõõtur | Elovis GmbH | 4633 | 119317300001 | 12 | 09.2018 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | Lekaaljoonlaudade komplekt | - | 7022 | 327, 330, 150, 3182 | 60 | 08.2016 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | Lood | - | 5432 | 61978 | 60 | 11.2017 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
47 | Lood | Vogel | 395 | 021301 | 60 | 03.2017 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | Loodrulett | Stewe | 383 | 196 | 24 | 07.2018 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | Loodrulett | Richter | 384 | 464 | 24 | 05.2017 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
50 | Lugemis-mikroskoop | ИЗМЕРОН | 965 | 9006804 | 60 | 02.2018 | 2 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | Metall-tasapind | - | 7040 | B856 | 60 | 04.2018 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
52 | Mõõdulint | Hultafors | 6254 | KRAH 01 | 24 | 02.2018 | 2 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Mõõdulint | Stanley | 4200 | 417 | 48 | 03.2017 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | Mõõdulint | Komelon | 4199 | 0510 | 48 | 03.2017 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Mõõdulint | LAND | 1961 | 24 | 48 | 08.2018 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | Mõõdulint | BMI | 382 | 125 | 24 | 11.2018 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
57 | Mõõdulint | Metrica | 381 | 28 | 24 | 08.2017 | 8 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | Mõõdulint | Komelon | 380 | 263 | 24 | 08.2017 | 8 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
59 | Mõõtejoonlaud | - | 385 | 333 | 24 | 07.2018 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
60 | Mõõtejoonlaud | Holex | 10097 | 140119-01 | 36 | 01.2019 | 1 | 12 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
61 | Mõõtemikroskoop | НПЗ | 408 | 0545 | 36 | 01.2015 | 1 | 12 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
62 | Mõõtesüsteem | Tesa | 411 | 2R21, 2R25, 2Q008 | 48 | 11.2017 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
63 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade) | TESA | 3683 | Andur 7R00002; näitav seade 7J 040 V1.2 | 24 | 06.2018 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
64 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade) | TESA | 3475 | Andur 7Q0007; näitav seade 7J 040 V1.2 | 24 | 01.2018 | 1 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade) | Tesa | 5438 | andur 8K, näitav seade 7J 040 V1.2 | 12 | 11.2018 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
66 | Nihik | Schut | 418 | 6027 | 24 | 07.2017 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
67 | Nihik | Tesa | 417 | 9V0766601 | 24 | 07.2017 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
68 | Nihik | СИЗ | 419 | У1612 | 24 | 07.2014 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
69 | Numbernäiduga nihik | TESA | 2309 | 7C 4621 01 | 36 | 11.2018 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
70 | Numbrilise näiduga termomeeter | Ahlborn | 434 | H0102078G | 12 | 10.2018 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
71 | Nurgamõõdud | ЧИЗ | 390 | Б - 151 | 36 | 02.2018 | 2 | 12 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
72 | Nurgamõõtur | - | 393 | 671097 | 24 | 07.2018 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
73 | Nurgik | - | 3756 | 2 | 60 | 08.2016 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
74 | Nurgik | - | 3755 | 1778 | 60 | 08.2016 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
75 | Nurgikute kalibreerimise seade | VEB | 397 | 2401 | 36 | 05.2015 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
76 | Nurgikute kalibreerimise seade | - | 399 | 0607 | 24 | 05.2014 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
77 | Optilis-mehaaniline pikkusmasin | ЛОМО | 406 | 570045 | 36 | 06.2016 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
78 | Optimeeter | - | 6507 | 530086 | 72 | 04.2018 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
79 | Otsmõõdud | TESA | 1155 | 308153 | 36 | 12.2017 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
80 | Otsmõõdud | SMT | 1156 | 4246 | 60 | 03.2018 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
81 | Otsmõõdud | Opus | 1157 | 01336P | 36 | 05.2016 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
82 | Otsmõõdud | Cary | 1154 | 445.1220 | 24 | 02.2016 | 2 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
83 | Otsmõõdud (122 tk.) | Mitutoyo/Cary | 1153 | 9902791 | 60 | 09.2017 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
84 | Otsmõõtude komplekt | Cary | 2340 | 1625860; 1725860; 725709; 825709; 625906; 325819; 125774; 225774; 1625887; 1825887 | 50 | 05.2016 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
85 | Paksusetalonide komplekt | - | 388 | M02 | 48 | 02.2018 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
86 | Pikkusotsmõõdud | Калибр | 429 | 4838 | 36 | 04.2016 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
87 | Pikkusotsmõõdud | OKM | 364 | 10711, 10849,10191 | 36 | 04.2016 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
88 | Pikkusotsmõõdud | КИ | 362 | 511269 | 48 | 02.2015 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
89 | Pikkusotsmõõdud | Калибр | 361 | 20027 | 48 | 09.2017 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | Pikkusotsmõõdud | Калибр | 360 | 15935 | 48 | 09.2017 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
91 | Pikkusotsmõõdud | КИ | 359 | 538305 | 36 | 06.2018 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
92 | Pikkusotsmõõdud | Калибр | 366 | 0-4846 | 36 | 12.2016 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
93 | Pikkusotsmõõdud | КИ | 365 | 372570 | 48 | 11.2011 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
94 | Pikkusotsmõõdud | Калибр | 430 | 15521 | 48 | 03.2015 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
95 | Pikkusotsmõõdud | Select | 428 | 4986 | 36 | 02.2016 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | Pikkusotsmõõtude komplekt | КИ | 363 | 340299 | 48 | 12.2017 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
97 | Pikkusotsmõõtude komplekt | КИ | 1945 | 5107 | 36 | 09.2017 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
98 | Pikkusotsmõõtude komplekt | Mahr | 2335 | 04002 | 48 | 12.2015 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
99 | Pikkusotsmõõtude komplekt | КИ | 2339 | 426474 | 36 | 11.2018 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
100 | Pikkusotsmõõtude komplekt | КИ | 3637 | 022722 | 60 | 05.2016 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | Pikkusotsmõõtude komplekt | KI | 4226 | 516581 | 36 | 03.2017 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
102 | Pikkusotsmõõtude komplekt | KI | 4227 | 539092 | 36 | 03.2017 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | Pikkusotsmõõtude komplekt | OKM | 6228 | 007114 | 24 | 02.2018 | 2 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | Pikkusotsmõõtude komplekt (122 tk) | Mitutoyo | 1967 | 1404053 | 36 | 02.2018 | 2 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
105 | Pikkuspingi juhtpinnad | - | 7021 | 830001 | 48 | 09.2018 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
106 | Pikkuspink | Renishaw | 3741 | pikkuspink nr 111-150901, laserinterferomeeter nr H30490, kliimaseade nr H30374 | 24 | 08.2018 | 8 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
107 | Pindepaksusetalonid | Electro-Physic | 389 | 359 | 36 | 02.2018 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
108 | Pöördlaud | Eimeldingen | 391 | A2018-000-216-04 | 36 | 11.2017 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
109 | Pöördlaud | - | 6939 | 66137 | 24 | 03.2018 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
110 | Prisma | Möller-Wedel Optical | 432 | 279 | 120 | 03.2015 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
111 | Prisma | Venemaa | 431 | 026 | 120 | 02.2013 | 2 | 12 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
112 | Püstnihik | КИ | 420 | 31374 | 24 | 07.2018 | 7 | 6 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | Raamlood | Калибр | 394 | P - 9 | 60 | 02.2018 | 2 | 6 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
114 | Seaderõngas | JBO | 369 | 200042 | 24 | 04.2017 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
115 | Seaderõngas | Mitutoyo | 370 | 981352 | 24 | 04.2017 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
116 | Seaderõngas | Stille | 367 | 81100 | 24 | 04.2017 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
117 | Seaderõngas | Stille | 368 | 82026 | 24 | 04.2017 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
118 | Siinuslaud | Калибр | 396 | K-26 | 48 | 04.2016 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
119 | Silindriliste astmekaliibrite komplekt | Zumbach | 4255 | OC-18919 | 36 | 04.2017 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
120 | Sirgjoonelisuse mõõtesüsteem | - | 5452 | 715, kellindikaator nr 6941 | 58 | 11.2017 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
121 | Skaala | ЛОМО | 376 | 880800 | 120 | 05.2016 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122 | Skaala | ЛОМО | 377 | 600503 | 120 | 12.2012 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
123 | Skaala | ЛОМО | 378 | 590506 | 120 | 12.2012 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
124 | Tasapinnaline kiviplaat | - | 440 | 26047512 | 60 | 09.2017 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
125 | Tasapinnaline kiviplaat | Planolith | 439 | 35068/1 | 60 | 09.2017 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
126 | Teleskoop-mõõtelatt | Metrica | 387 | 39210 | 60 | 11.2017 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
127 | Termopaaridega multiplekser | Meteolabor AG | 4007 | 002 | 36 | 10.2017 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
128 | ULM mõõteniidid ja T-mõõteotsikute komplekt | - | 7016 | set A, set G | 24 | 02.2018 | 2 | 12 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
129 | Ultraheli paksusmõõtur | SAUTER | 427 | MT0110071634 | 36 | 06.2017 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
130 | Ümaruse ja silindrilisuse mõõtmise masin | Taylor-Hobson Ltd | 403 | 0121 | 60 | 12.2017 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | -
131 | Universaalne mõõtemikroskoop | ЛОМО; Heidenhein | 407 | 660083; x-telg nr. 43458276 A; y-telg 73539131 A | 24 | 11.2017 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
132 | Universaalne pikkusmasin | OKM Jena | 404 | 02102 | 12 | 11.2018 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | -
133 | Valguspilu astmik | - | 7018 | 1369 | 120 | 04.2018 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
134 | Vertikaalne 1D pikkusmõõtur | TESA | 405 | 3Z132802 | 36 | 01.2018 | 1 | 6 |  |  |  | T |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Töökohapasside risttabel
|  |  |  | Otsmõõdud, ETD | Otsmõõdud, MTD | IZM | Kruvikud | Nihikud | Pikkusmõõdud | Indikaatorid | Vedeliku nivoo mõõturid | ULM Opal | Nurgamõõturid | Nurgamõõdud | Nurgikud | Loodid | Sõelad | Paksusmõõturid | Laserkaugusmõõturid | Pikkuse mõõtmine | Muud
|  |  |  | M-L01 ETD | M-L01 MTD | M-L02 | M-L03 | M-L04 | M-L05 | M-L06 | M-L07 | M-L08 | M-L10 | M-L11 | M-L12 | M-L13 | M-L14 | M-L15 | M-L16 | M-L17 | -
| Kasutatavad seadmed | User | H. Kruusla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | K. Uustalu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | - | + | + | +
| Tööohutusalane instrueerimine |  | G. Levik
| töökorrasoleku kontrolli |  | A. Vytvytskyi |  |  |  | + | + | + | + |  | +
|  |  | R. Tursk |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
|  |  | Z. Gretševa |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
|  |  | L. Mölder |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | L. Lillepea | + | + | [8 empty] | + | [5 empty] | +
|  |  | T. Kübarsepp | + | +
|  |  | M. Must | - | - | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | M. Tamme | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + | +
|  | Environment criteria | T: (20 ± 1) °C | + | + | + | [5 empty] | +
|  |  | T: (20 ± 2) °C | [12 empty] | + | + |  | +
|  |  | T: (20 ± 3) °C |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | +
|  |  | T: (20 ± 5) °C | [9 empty] | +
|  |  | T: (10...30) °C | [14 empty] | +
|  |  | T: (0...40) °C | [16 empty] | +
|  |  | T: (0...30) °C | [7 empty] | + | [8 empty] | +
|  |  | ΔT < 1 °C/h | [5 empty] | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  | +
|  |  | ΔT < 0,3 °C/h |  |  |  | +
|  |  | ΔT < 0,5 °C/h | + | + | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ΔT < 1 °C/12h | + | + | + | [5 empty] | +
|  |  | (30...70) %rh | + | + | + | [5 empty] | +
|  |  | (20...80) %rh | [7 empty] | + | [5 empty] | + | + | + | +
|  |  | (30...80) %rh | [10 empty] | + |  | +
|  |  | (10...80) %rh |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | +
|  |  | (10...90) %rh | [5 empty] | + | + |  |  | + |  | +
|  |  | Δ < 5 %rh/4h |  |  | +
|  |  | (1013,25±20) hPa |  |  | + |  |  | + | +
|  | Kliima nõuded | QM-3 | +
|  | Guide | KJ/EP-1.03 | + | + | + | [5 empty] | +
|  |  | MSKJ 039 | [5 empty] | +
|  |  | MSKJ 040 |  |  | + | + |  |  |  |  | +
|  |  | MSKJ 041 |  |  |  |  | +
|  |  | MSKJ 042 | [6 empty] | + |  | +
|  |  | MSKJ 047 | [9 empty] | +
|  |  | MSKJ 046 | [14 empty] | +
|  |  | MSKJ 048 | [7 empty] | +
|  |  | MSKJ 049 | [10 empty] | +
|  |  | MSKJ 051 | [15 empty] | +
|  |  | MSKJ 054 | [13 empty] | +
|  |  | MSKJ 052 | [8 empty] | +
|  |  | MSKJ 090 | [11 empty] | +
|  |  | MSKJ 091 | [12 empty] | +
|  |  | MSTM 21 | [5 empty] | +
|  |  | MSTM 22 | [5 empty] | +
|  |  | MSTM 23 | [5 empty] | +
|  |  | MSTM 24 | [7 empty] | +
|  |  | MSTM 25 | [5 empty] | +
|  |  | MSMM 02 | [16 empty] | +
|  |  | EURAMET cg-10 | [8 empty] | +
|  |  | EURAMET cg-6 | [8 empty] | +
|  |  | EURAMET cg-2 | + | + | + | [5 empty] | +
|  | Uncertainty calucation | 039-01 | [5 empty] | +
|  |  | 039-02 | [5 empty] | +
|  |  | 040-01 |  |  | + | + |  |  |  |  | +
|  |  | 040-02 |  |  | + | + |  |  |  |  | +
|  |  | 041-01 |  |  |  |  | +
|  |  | 042-01 | [6 empty] | + |  | +
|  |  | 042-02 | [6 empty] | + |  | +
|  |  | 042-03 | [6 empty] | + |  | +
|  |  | 046-01 | [14 empty] | +
|  |  | 046-02 | [14 empty] | +
|  |  | 047-01 | [9 empty] | +
|  |  | 047-02 | [9 empty] | +
|  |  | 048-01 | [7 empty] | +
|  |  | 051-01 | [15 empty] | +
|  |  | 090-01 | [11 empty] | +
|  |  | 091-01 | [12 empty] | +
|  |  | 091-02 | [12 empty] | +
|  |  | 1.03-01 | + | + | [6 empty] | +
|  |  | 1.03-02 | + | +
|  |  | cg-10-01 | [8 empty] | +
|  |  | cg-10-02 | [8 empty] | +
|  |  | OIML R66-01 | [5 empty] | +
|  |  | Responsible | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla | H. Kruusla
Pos | Standard, Manufacturer, No. | MOIS id. | Link | Related work station | [17 empty] | Responsible user (primary) | Responsible user (secondary)
1 | 3D mõõtemasin, Mitutoyo, 60083161 | 412 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
2 | Astmeline pikkusmõõt (ingl k. step gauge), Mitutoyo, 1420023 | 1159 | vaata |  |  |  |  | + | [13 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
3 | Astmestandard (flick standard), Taylor-Hobson Ltd, W44 | 374 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
4 | Astmestandard (flick standard), Taylor-Hobson Ltd, W122 | 375 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
5 | Autokollimaator, Möller-Wedel, 673 | 392 | vaata | [10 empty] | + | [7 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
6 | Dünamomeeter, AST, 1508711, näidik 2015501684 | 3471 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
7 | Dünamomeeter, AST, 1508710, näidik 2015501684 | 3470 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
8 | Etalonrõngaste komplekt, Калибр, 1561 | 372 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
9 | Etalonrõngaste komplekt, Adam Ruppel Asbach GmbH, M01 | 371 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
10 | Etalonrõngaste komplekt, -, M03 | 373 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
11 | Etalontross, -, 1012 | 436 | vaata | [5 empty] | + | [12 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
12 | Etalontross, -, 1014 | 2312 | vaata | [5 empty] | + | [12 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
13 | Graniitparalleel ja siinuslaud, Obishi Keiki Seisakusho Co, Ltd, 2511005-1; 8943 | 3663 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
14 | Hügrotermomeeter, -, M06 | 3925 | vaata |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
15 | Indikaator-sisemõõturite kalibr. seade, КИ, 5-734 (443) | 410 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
16 | Kellindikaator, DDR, R310 | 415 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
17 | Kellindikaator, КИ, 7343 | 1954 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
18 | Kellindikaator, КИ, 3334 | 9448 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
19 | Kellindikaator, ЛЙЗ, 34049 | 414 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
20 | Kellindikaator, ЛЙЗ, 32642 | 416 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
21 | Kellindikaatorite kalibreerimisseade, -, raam nr 600171; skaala nr 51642717 | 409 | vaata | [6 empty] | + | [11 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
22 | Keraamiline etalonsfäär, Saphirwerk AG, P0533 | 413 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
23 | Kivinurk, Planolith GmbH, 35068/3 | 1152 | vaata | [11 empty] | + | [6 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
24 | Klaasist poolkera, Taylor-Hobson, 6180/28003 | 433 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
25 | klaasplaatide komplekt, -, 2522, 7922, 0247, 7942, 6988, 7884, 3981, 6984, 6976, 6987, 6324, 5055, 6977, 8161, 2371, 2238, 5076 | 7013 | vaata | + | + |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
26 | Kliimamonitooringu seade, Ahlborn Mess-und Reglungstechnik GmbH, Mõõteplokk H15040066; andurid 15040021; 15040022; 15040023; 15040024; 15040025; 15040026; 15040027; 15040028; 15040051 | 1941 | vaata | + | + | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
27 | Komparaator, TESA SA, 9B 01 | 9354 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
28 | Komparaator, TESA, 8C02 | 400 | vaata | + | + | [16 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
29 | Komparaator, TESA, 8C04 | 401 | vaata | + | + | [16 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
30 | Kontrolljoonlaud, -, 0701 | 6422 | vaata | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
31 | Kontrolljoonlaud, LOMO, 79375 | 274 | vaata | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
32 | Kõrgusmõõturi seademõõt, Tesa, 07.60219 | 9085 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
33 | Koridori põranda pikkuste skaala, -, M101 | 438 | vaata | [5 empty] | + | [9 empty] | + | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
34 | Kruvik, Vogel, 021151187 | 421 | vaata |  |  |  |  | + | [11 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
35 | Kruvik, Scala, 1B060045 | 425 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
36 | Kruvik, Kalibr, 405 | 424 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
37 | Kruvik, Scala, 070838477 | 423 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
38 | Kruvik, Scala, 100603089 | 422 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
39 | Kruviku mõõtejõu nuppude komplekt, -, 1, 2, 3, 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 7015 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
40 | Laser-interferomeeter, Renishaw, H24101 | 402 | vaata |  |  | + | [13 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
41 | Laser-interferomeetri kliimaseade, Renishaw, H23947 | 435 | vaata |  |  | + | [13 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
42 | Laser Interferomeetri kliimaseade, Renishaw, H30374; RF-778(H26409); RF-779 (H30490) | 633 | vaata | [5 empty] | + | [12 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
43 | Laserkaugusmõõtur, Leica Geosystems, 0682615266 | 293 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
44 | Laser pikkusmõõtur, Elovis GmbH, 119317300001 | 4633 | vaata | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
45 | Lekaaljoonlaudade komplekt, -, 327, 330, 150, 3182 | 7022 | vaata |  |  |  |  | + | [13 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
46 | Lood, -, 61978 | 5432 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
47 | Lood, Vogel, 021301 | 395 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
48 | Loodrulett, Stewe, 196 | 383 | vaata | [7 empty] | + | [10 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
49 | Loodrulett, Richter, 464 | 384 | vaata | [7 empty] | + | [10 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
50 | Lugemis-mikroskoop, ИЗМЕРОН, 9006804 | 965 | vaata |  |  |  |  | + | + | [12 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
51 | Metall-tasapind, -, B856 | 7040 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
52 | Mõõdulint, Hultafors, KRAH 01 | 6254 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
53 | Mõõdulint, Stanley, 417 | 4200 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
54 | Mõõdulint, Komelon, 0510 | 4199 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
55 | Mõõdulint, LAND, 24 | 1961 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
56 | Mõõdulint, BMI, 125 | 382 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
57 | Mõõdulint, Metrica, 28 | 381 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
58 | Mõõdulint, Komelon, 263 | 380 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
59 | Mõõtejoonlaud, -, 333 | 385 | vaata | [7 empty] | + | [8 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
60 | Mõõtejoonlaud, Holex, 140119-01 | 10097 | vaata | [5 empty] | + |  | + | [8 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
61 | Mõõtemikroskoop, НПЗ, 0545 | 408 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
62 | Mõõtesüsteem, Tesa, 2R21, 2R25, 2Q008 | 411 | vaata | [11 empty] | + | [6 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
63 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade), TESA, Andur 7R00002; näitav seade 7J 040 V1.2 | 3683 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
64 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade), TESA, Andur 7Q0007; näitav seade 7J 040 V1.2 | 3475 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
65 | Mõõtesüsteem (andur ja näitav seade), Tesa, andur 8K, näitav seade 7J 040 V1.2 | 5438 | vaata | [8 empty] | + | [7 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
66 | Nihik, Schut, 6027 | 418 | vaata | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
67 | Nihik, Tesa, 9V0766601 | 417 | vaata | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
68 | Nihik, СИЗ, У1612 | 419 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
69 | Numbernäiduga nihik, TESA, 7C 4621 01 | 2309 | vaata | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
70 | Numbrilise näiduga termomeeter, Ahlborn, H0102078G | 434 | vaata | [8 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
71 | Nurgamõõdud, ЧИЗ, Б - 151 | 390 | vaata | [9 empty] | + | [8 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
72 | Nurgamõõtur, -, 671097 | 393 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
73 | Nurgik, -, 2 | 3756 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
74 | Nurgik, -, 1778 | 3755 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
75 | Nurgikute kalibreerimise seade, VEB, 2401 | 397 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
76 | Nurgikute kalibreerimise seade, -, 0607 | 399 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
77 | Optilis-mehaaniline pikkusmasin, ЛОМО, 570045 | 406 | vaata |  |  | + | [15 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
78 | Optimeeter, -, 530086 | 6507 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
79 | Otsmõõdud, TESA, 308153 | 1155 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
80 | Otsmõõdud, SMT, 4246 | 1156 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
81 | Otsmõõdud, Opus, 01336P | 1157 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
82 | Otsmõõdud, Cary, 445.1220 | 1154 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
83 | Otsmõõdud (122 tk.), Mitutoyo/Cary, 9902791 | 1153 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
84 | Otsmõõtude komplekt, Cary, 1625860; 1725860; 725709; 825709; 625906; 325819; 125774; 225774; 1625887; 1825887 | 2340 | vaata | + | + | [16 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
85 | Paksusetalonide komplekt, -, M02 | 388 | vaata | [14 empty] | + |  |  |  | H. Kruusla | H. Kruusla
86 | Pikkusotsmõõdud, Калибр, 4838 | 429 | vaata |  |  | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
87 | Pikkusotsmõõdud, OKM, 10711, 10849,10191 | 364 | vaata |  |  | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
88 | Pikkusotsmõõdud, КИ, 511269 | 362 | vaata |  |  |  | + | + |  | + | [11 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
89 | Pikkusotsmõõdud, Калибр, 20027 | 361 | vaata |  |  | + | + | + | [13 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
90 | Pikkusotsmõõdud, Калибр, 15935 | 360 | vaata |  |  | + | + | + | [13 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
91 | Pikkusotsmõõdud, КИ, 538305 | 359 | vaata |  |  | + | + | + |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
92 | Pikkusotsmõõdud, Калибр, 0-4846 | 366 | vaata | [8 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
93 | Pikkusotsmõõdud, КИ, 372570 | 365 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
94 | Pikkusotsmõõdud, Калибр, 15521 | 430 | vaata | + | + | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
95 | Pikkusotsmõõdud, Select, 4986 | 428 | vaata |  | + | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
96 | Pikkusotsmõõtude komplekt, КИ, 340299 | 363 | vaata |  | + | + | [5 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
97 | Pikkusotsmõõtude komplekt, КИ, 5107 | 1945 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
98 | Pikkusotsmõõtude komplekt, Mahr, 04002 | 2335 | vaata |  |  |  | + | [14 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
99 | Pikkusotsmõõtude komplekt, КИ, 426474 | 2339 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
100 | Pikkusotsmõõtude komplekt, КИ, 022722 | 3637 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
101 | Pikkusotsmõõtude komplekt, KI, 516581 | 4226 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
102 | Pikkusotsmõõtude komplekt, KI, 539092 | 4227 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
103 | Pikkusotsmõõtude komplekt, OKM, 007114 | 6228 | vaata |  |  | + | + | + |  | + |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
104 | Pikkusotsmõõtude komplekt (122 tk), Mitutoyo, 1404053 | 1967 | vaata | + | [17 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
105 | Pikkuspingi juhtpinnad, -, 830001 | 7021 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
106 | Pikkuspink, Renishaw, pikkuspink nr 111-150901, laserinterferomeeter nr H30490, kliimaseade nr H30374 | 3741 | vaata | [5 empty] | + | [9 empty] | + | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
107 | Pindepaksusetalonid, Electro-Physic, 359 | 389 | vaata | [14 empty] | + |  |  |  | H. Kruusla | H. Kruusla
108 | Pöördlaud, Eimeldingen, A2018-000-216-04 | 391 | vaata | [9 empty] | + | + |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
109 | Pöördlaud, -, 66137 | 6939 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
110 | Prisma, Möller-Wedel Optical, 279 | 432 | vaata | [9 empty] | + | + | [7 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
111 | Prisma, Venemaa, 026 | 431 | vaata | [9 empty] | + | + | [7 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
112 | Püstnihik, КИ, 31374 | 420 | vaata | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
113 | Raamlood, Калибр, P - 9 | 394 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + |  |  |  | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
114 | Seaderõngas, JBO, 200042 | 369 | vaata |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
115 | Seaderõngas, Mitutoyo, 981352 | 370 | vaata |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
116 | Seaderõngas, Stille, 81100 | 367 | vaata |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
117 | Seaderõngas, Stille, 82026 | 368 | vaata |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
118 | Siinuslaud, Калибр, K-26 | 396 | vaata | [9 empty] | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
119 | Silindriliste astmekaliibrite komplekt, Zumbach, OC-18919 | 4255 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
120 | Sirgjoonelisuse mõõtesüsteem, -, 715, kellindikaator nr 6941 | 5452 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
121 | Skaala, ЛОМО, 880800 | 376 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
122 | Skaala, ЛОМО, 600503 | 377 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
123 | Skaala, ЛОМО, 590506 | 378 | vaata | [17 empty] | + | H. Kruusla | H. Kruusla
124 | Tasapinnaline kiviplaat, -, 26047512 | 440 | vaata |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
125 | Tasapinnaline kiviplaat, Planolith, 35068/1 | 439 | vaata |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + |  | + | + | [5 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
126 | Teleskoop-mõõtelatt, Metrica, 39210 | 387 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
127 | Termopaaridega multiplekser, Meteolabor AG, 002 | 4007 | vaata | + | + | [6 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
128 | ULM mõõteniidid ja T-mõõteotsikute komplekt, -, set A, set G | 7016 | vaata | [8 empty] | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
129 | Ultraheli paksusmõõtur, SAUTER, MT0110071634 | 427 | vaata | [16 empty] | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
130 | Ümaruse ja silindrilisuse mõõtmise masin, Taylor-Hobson Ltd, 0121 | 403 | vaata |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
131 | Universaalne mõõtemikroskoop, ЛОМО; Heidenhein, 660083; x-telg nr. 43458276 A; y-telg 73539131 A | 407 | vaata | [5 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | H. Kruusla | H. Kruusla
132 | Universaalne pikkusmasin, OKM Jena, 02102 | 404 | vaata | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
133 | Valguspilu astmik, -, 1369 | 7018 | vaata |  |  |  |  | + | [13 empty] | H. Kruusla | H. Kruusla
134 | Vertikaalne 1D pikkusmõõtur, TESA, 3Z132802 | 405 | vaata | [5 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  | H. Kruusla | H. Kruusla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0